## Données fabs
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE - DONNEES FOURNIES PAR LES FABRICANTS (1er août 2023)
Les données modifiées depuis la version précédente apparaissent en orange
Fabricant | Denomination dispositif | Type DM | 5.1 - nécessité d'accès au mode service | 5.2 - nécessité d'accès au mode service | 5.3 - nécessité d'accès au mode service | 5.3 Présence de la table dans le faisceau (oui/non) | 5.3 Affichage PKS (oui/non) | 5.4 Orientation du faisceau | 5.4 Distance foyer/récepteur d’image (cm) | 5.4 Distance foyer/point de référence (cm) | 5.4 Distance foyer/fantôme (cm) | 5.4 Présence de la table dans le faisceau (oui/non) | 5.4 Affichage Kerma (oui/non) | Affichage filtration | 7.2/8.2 Facteur d’atténuation T de la grille | 7.2 Présence mode "Ciné" | 8.2 Présence mode "Soustraction" | 7.2/8.2 Grille anti-diffusante | 9 - nécessité d'accès au mode service | 9 fantôme de qualité image préconisé | 9 paramètres d’acquisition et de reconstruction | 9 modalités de réalisation du test | 9 critères d’acceptabilité
ATS IMAGERIE | Omniscop | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 107 | 77 | 87 | non | oui | non | 1,42 | oui | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
ATS IMAGERIE | Omniscop dream S | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 107 | 77 | 87 | non | oui | non | 1,42 | oui | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
CANON | Alphenix 4D-CT | Angio/TDM | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc CANON 1 voir doc CANON 2 | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
CANON | Alphenix bi-plan | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | Arceau face (table vasculaire Core) : vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc CANON 1 voir doc CANON 2 Arceau profil (bras Sky) : vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc CANON 1 voir doc CANON 2 | 100 | Arceau face (Arceau Core) : 55 Arceau profil (Arceau Sky) : 60 | Arceau face (Arceau Core) : 55 Arceau profil (Arceau Sky) : 60 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
CANON | Alphenix Core | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
CANON | Alphenix Core + | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
CANON | Alphenix Hybrid | Table Chirurgicale | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 2.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
CANON | Alphenix Hybrid + | Table Chirurgicale | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 3.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
CANON | Alphenix Sky | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
CANON | Alphenix Sky + | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734 | voir doc CANON 3 pages 732 à 734
DMS | APX-HF-III | Arceau mobile | non | non | NA | NA | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA | non | non | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
DMS | EVO + (version M330) | Arceau mobile | non | non | non | non |  | vertical | 98.8 | 68.8 | 68.8 | oui |  |  | 1.3158 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
DMS | EVO + (version DIS1000) | Arceau mobile | non | non | non | non |  | vertical | 98.8 | 68.8 | 68.8 | oui |  |  | 1.3889 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
DMS | EVO R+ (version DIS1000 - 12") | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical | 92 | 62 | 62 | oui | non | non | 1.3889 |  |  | possiblement amovible | NA | NA | NA | NA | NA
DMS | EVO R+ (version DIS1000 - 9") | Arceau mobile | non | non | non | non |  | vertical | 98 | 68 | 68 | oui |  |  | 1.3889 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
DMS | EVO R+ (version M330 - 9") | Arceau mobile | non | non | non | non |  | vertical | 98 | 68 | 68 | oui |  |  | 1.3158 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
DORNIER | Delta I | Lithotriteur | non | non | non | non |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
DORNIER | Delta II | Lithotriteur | non | non | non | non |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
DORNIER | DLS | Lithotriteur | non | non | non | non |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
DORNIER | Gemini | Lithotriteur | non | non | non | non |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 1.9 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
ECENTIAL ROBOTICS | Surgivisio | Arceau mobile | non | non | non | non |  | Au choix du contrôleur | 115 | 42.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | 1.68 |  |  |  | non | DVT/3D | Voir ECENTIAL ROBOTICS 1 | Voir ECENTIAL ROBOTICS 1 | Alésage ≤ 0,8mm visible
EDAP-TMS | Sonolith I-Sys (Ampli 12") | Lithotriteur | non | non | non | non |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 112.4 | 66.4 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
EDAP-TMS | Sonolith I-Sys (Ampli 9") | Lithotriteur | non | non | non | non |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 112.9 | 66.4 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
FUJI | FDR CROSS XD3000 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 107 | 63.6 | 85.5 | non | oui | oui | NA | non | non | amovible | non | NA | NA | NA | NA
FUJI | FDR Visionary C | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 107 | 77 | 87 | non | oui | non | 1,42 | oui | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
FUJI | FDR Visionary CS | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 107 | 77 | 87 | non | oui | non | 1,42 | oui | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | AdvantX-E LC+ | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 55.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | non | non | NA | option | option |  | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4
GEHC | AdvantX-E LCA+ | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | non | non | NA | option | option |  | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4
GEHC | AdvantX-E LCV+ | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 55.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | non | non | NA | option | option |  | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 4
GEHC | Brivo OEC 715/785 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Brivo OEC 850 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Brivo OEC 865 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | 1.39 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Brivo OEC ONE | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | 1.39 | option | option | possiblement amovible | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Brivo OEC ONE CFD | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | NA | option | option | amovible | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Everview 7500 | Arceau mobile | non | non | non | non | option | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 90 | 60 | 70 | non | option | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | GE OEC Fluorostar | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 98 | 46 | 64 | non | oui | non | 1.45 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | GE OEC Fluorostar Compact/Series | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 98 | 46 | 64 | non | oui | non | 1.45 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | IGS 5 en configuration IGS 520 | Table vasculaire | Non Mode QC utilisateur | Non Mode QC utilisateur | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier
GEHC | IGS 5 en configuration IGS 530 | Table vasculaire | Non Mode QC utilisateur | Non Mode QC utilisateur | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier
GEHC | IGS 5 en configuration IGS 540 | Table vasculaire | Non Mode QC utilisateur | Non Mode QC utilisateur | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier
GEHC | IGS 520 | Table vasculaire | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option | option | amovible | non | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | IGS 530 | Table vasculaire | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option | option | fixe | non | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | IGS 540 | Table vasculaire | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA | option | option | amovible | non | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 3. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | IGS 6 en configuration IGS 620 | Table vasculaire | Non Mode QC utilisateur | Non Mode QC utilisateur | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | - 57cm (si bras en C dit frontal) - 56 à 73cm (si bras en C dit latéral) | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier
GEHC | IGS 6 en configuration IGS 630 | Table vasculaire | Non Mode QC utilisateur | Non Mode QC utilisateur | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | - 57cm (si bras en C dit frontal) - 56 à 73cm (si bras en C dit latéral) | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier
GEHC | IGS 620 | Table vasculaire | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | - 57cm (si bras en C dit frontal) - 56 à 73cm (si bras en C dit latéral) | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | IGS 630 | Table vasculaire | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | - 57cm (si bras en C dit frontal) - 56 à 73cm (si bras en C dit latéral) | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 2. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | IGS 7 en configuration IGS 730 | Table vasculaire | Non Mode QC utilisateur | Non Mode QC utilisateur | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 67 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier
GEHC | IGS 7 en configuration IGS 740 | Table vasculaire | Non Mode QC utilisateur | Non Mode QC utilisateur | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 67 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option | option | amovible | non | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier | Selon manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier
GEHC | IGS 730 | Table vasculaire | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 67 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | IGS 740 | Table vasculaire | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif, ce mode doit être utilisé (voir procédure GEHC 6). Sinon utiliser le mode service "X220". | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 67 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Si le mode QC utilisateur est disponible sur le dispositif (voir procédure GEHC 6), la procédure à utiliser est décrite dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier. Sinon utiliser la procédure GEHC 1. (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | Innova 2000 | Table vasculaire | Oui mode "X220" | Oui mode "X220" | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 55.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Innova 2100 | Table vasculaire | Oui mode "X220" | Oui mode "X220" | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA | option |  | amovible | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | Innova 2121 | Table vasculaire | Oui mode "X220" | Oui mode "X220" | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | - 57cm (si bras en C dit frontal) - 56 à 73cm (si bras en C dit latéral) | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | Innova 3100 | Table vasculaire | Oui mode "X220" | Oui mode "X220" | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA | option | option |  | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | Innova 3131 | Table vasculaire | Oui mode "X220" | Oui mode "X220" | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | - 57cm (si bras en C dit frontal) - 56 à 73cm (si bras en C dit latéral) | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 2 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | Innova 4100 | Table vasculaire | Oui mode "X220" | Oui mode "X220" | non | non | oui | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option | option | amovible | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 3 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | OEC 3D | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 108 | 52.6 | 88 | non | oui | non | NA | option | option | amovible | NA | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 7 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 7 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 7 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 7
GEHC | OEC 6600 Miniview | Mini arceau | non | non | non | non | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC 6800 Miniview | Mini arceau | non | non | non | non | option | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 45 | 40 | 40 | non | option | non | 1.39 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC 7600 | Arceau mobile | non | non | non | non | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC 7700 | Arceau mobile | non | non | non | non | option | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | 1.45 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC 8800 Flexiview | Arceau mobile | non | non | non | non | option | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | option | non | 1.39 | option | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC 9600 | Arceau mobile | non | non | non | non | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | 1.38 | option | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC 9800 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | 1.38 | option | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC 9900 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | non | non | 1.38 | option | option | possiblement amovible | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC Elite | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | NA | option | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC Elite CFD | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 80 | non | oui | non | NA | option | option | amovible | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | OEC Elite MiniView | Mini arceau | non | non | non | non | oui | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 45 | 30 | 40 | non | oui | non | NA | option | option | absente | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Optima CL323i | Table vasculaire | Oui mode "X220" | Oui mode "X220" | non | non |  | Au choix du contrôleur | Au choix du contrôleur | 57 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | non | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 5 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 5 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 5 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants) | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure GEHC 5 (à effectuer suivant la disponibilité des modes correspondants)
GEHC | Stenoscope 6" | Arceau Mobile | non | non | non | non | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
GEHC | Stenoscope 9" | Arceau Mobile | non | non | non | non | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | 2.32 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
HOLOGIC | Fluoroscan InSight 2 | Mini arceau | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 44 | 44 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA | non | non | absente | NA | NA | NA | NA | NA
HOLOGIC | Fluoroscan InSight FD | Mini arceau | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 44 | 44 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA | non | non | absente | NA | NA | NA | NA | NA
MED PHOTON | Loop-X | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 125 | 74 | 74 | non | oui | oui | NA | oui | non | absente | non | Catphan®504 or equivalent | QA protocols: Line pairs protocol , Low contrast protocol , Standart QA protocol | CBCT scan | Line pairs visible: 15 linepairs/cm Low contrast: 1% >= 5 mm diameter low contrast objects visible HU accuracy: all density inserts +- 50HU. Homogeneity: 5%.
MEDTRONIC | O-Arm | Arceau mobile | non | oui | oui | non | oui | Au choix du contrôleur | 116.8 | 49.7 | 83 | non | oui | non | NA | non | non | fixe | non | IBA DVT3D | 75kV/10mA en standard | Fantôme à l'isocentre | < 1,3mm
MEDTRONIC | O-Arm 2 | Arceau mobile | non | oui | oui | non |  | Au choix du contrôleur | 116.8 | 49.7 | 83 | non |  |  | NA | non | non | fixe | non | IBA DVT3D | 75kV/10mA en standard | Fantôme à l'isocentre | < 1,3mm
ORTHOSCAN | FD pulse | Mini arceau | non | non | non | non | oui | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA | non |  | absente | NA | NA | NA | NA | NA
ORTHOSCAN | Tau 1512 | Mini arceau | non | non | non | non | oui | Vertical | 45 | 44 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA | oui | non | absente | NA | NA | NA | NA | NA
ORTHOSCAN | Tau 1515 | Mini arceau | non | non | non | non | oui | Vertical | 45 | 44 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA | oui | non | absente | NA | NA | NA | NA | NA
ORTHOSCAN | Tau 2020 | Mini arceau | non | non | non | non | oui | Vertical | 45 | 44 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA | oui | non | absente | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Allura Centron | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 66 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | Allura CV20 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 66 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | Allura FC | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | 98 | 52.8 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | 1.28 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Allura FD10 | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 61.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option |  | amovible | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | Allura FD10/10 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 61.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | Allura FD20 | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 66 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | option | NA | option | option | possiblement amovible | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | Allura FD20/20 FD20/15 FD20/10 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | Canal Frontal : 89.5 à 119.5 Canal Lateral : 89.5 à 119.7 | Canal Frontal : 66 Canal Latéral : 61,5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | AZURION 3 M12 | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 61.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA |  | option | amovible | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | AZURION 3 M15 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 66 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | AZURION 7 B20 | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | Canal Frontal : 89 à 123,5 Canal Lateral : 87.4 à 130.2 | Canal Frontal : 66 Canal Latéral : 61,5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option | option | amovible | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | AZURION 7 M12 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 61.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | AZURION 7 M20 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 66 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | AZURION 7B12 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | Canal Frontal : 89.5 à 119.5 Canal Lateral : 87.8 à 130.6 | Canal Frontal : 61,5 Canal Latéral : 61,5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | BV 25 | Arceau mobile | non | non | non | non |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | BV 25 Gold | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | BV 29 | Arceau mobile | non | non | non | non | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | BV 300 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | bas en haut | 100 | 69.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | BV Endura | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | bas en haut | 98.2 | 68.2 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | BV Libra | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | bas en haut | 100 | 70 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | BV Pulsera | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | bas en haut | 98.2 | 68.2 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA |  | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | BV Vectra | Arceau mobile | non | non | non | non |  | bas en haut | 100 | 70 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Flex Arm | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | 89,5 à 119,5 | 66 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | I2000 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Integris H5000 | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | 86,5-123 | 61.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | non | non | NA | option |  | amovible | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Integris V5000 | Table vasculaire | non | non | non | non |  | bas en haut | 89,5-119,5 | 66 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | MD 3 | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | MD 4 | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA | option |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | MD Eleva | Table vasculaire | non | non | non | non | oui | bas en haut | 95 à 125 | 71 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option | option | amovible | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
PHILIPS | Velara | Table vasculaire |  |  |  |  | oui | [5 empty] | non | oui |  | option
PHILIPS | Veradius | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | bas en haut | 99.3 | 69.3 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | non | NA | option | option | amovible | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Veradius Neo | Arceau mobile | non | non | non | non |  | bas en haut | 99.3 | 69.3 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Veradius Unity | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | bas en haut | 99.3 | 69.3 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui | oui | NA | option | option | amovible | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Zenition 50 23cm | Arceau mobile | non | non | non | non |  | bas en haut | 98.2 | 66.1 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Zenition 50 31cm | Arceau mobile | non | non | non | non |  | bas en haut | 98.3 | 66.4 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Zenition 70 fd12 | Arceau mobile | non | non | non | non |  | bas en haut | 99.3 | 67.3 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Zenition 70 fd15 | Arceau mobile | non | non | non | non |  | bas en haut | 99.3 | 67.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
PHILIPS | Zenition 70 fd17 | Arceau mobile | non | non | non | non |  | bas en haut | 100 | 67.5 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non |  |  | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Angiostar/Coroskop | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui |  |  | 1.6 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | ARCADIS Avantic | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 100 | 70 | 80 | non | non | non | 1.5 | option | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | ARCADIS Orbic / Orbic 3D | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 98 | 48.5 | 78 | non | non | non | 1.5 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | ARCADIS Varic | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 100 | 70 | 80 | non | non | non | 1.5 | option | option | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Artis Icono Biplane | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 120 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 5 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 5 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 5
SIEMENS | Artis Icono Floor | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 120 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 5 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 5 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 5
SIEMENS | Artis One | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 2 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 2 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 2
SIEMENS | Artis Pheno | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 130 | 63.5 | 63.5 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis Q biplane | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis Q ceiling | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis Q floor | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis Q Zen biplane | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis Q Zen floor | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis zee biplane (jusqu'à VC14) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Artis zee biplane (VC21 et sup.) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis zee ceiling (jusqu'à VC14) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Artis zee ceiling (VC21 et sup.) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis zee floor (jusqu'à VC14) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Artis zee floor (VC21 et sup.) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis zee multi-purpose (jusqu'à VC14) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Artis zee multi-purpose (VC21 et sup.) | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Artis zeego | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui | oui | oui | 1.35 | option | option | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 1
SIEMENS | Axiom Artis biplane | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui | non | oui | 1.35 |  |  | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Axiom Artis ceiling | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Axiom Artis floor | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui | oui | oui | 1.35 | option |  | fixe | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Axiom Artis multi-purpose | Table vasculaire | oui | oui | non | non | oui | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui | oui | oui | 1.35 | option |  | amovible | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3
SIEMENS | Cios Alpha | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 110 | 80 | 90 | non | oui | non | 1.8 | option | option | amovible | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Alpha VA30 | Arceau mobile | non | non | non | non |  | Vertical | 107 | 77 | 87 | non |  |  | 1.42 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Connect | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 101 | 71 | 81 | non | oui | non | 1.5 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Fit | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 99 | 69 | 79 | non | oui | non | 1.42 | oui | non | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Flow | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 102 | 72 | 82 | non | oui | non | 1.5 | oui | non | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Fusion | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 102 | 72 | 82 | non | oui | oui | 1.8 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Select | Arceau mobile | non | non | non | non |  | Vertical | 100 | 70 | 80 | non |  |  | 1.5 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Select FD | Arceau mobile | non | non | non | non |  | Vertical | 103 | 73 | 83 | non |  |  | 1.42 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Cios Spin | Arceau mobile | non | non | non | non |  | Vertical | 116.4 | 45.4 | 96.4 | non |  |  | 1.42 |  |  |  | non | DVT/3D | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 4 | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 4 | Alésage ≤ 0,6mm visible (suivant DIN 6868-150)
SIEMENS | Lithoskop | Lithotriteur | non | non | non | non |  | Vertical | 125 | 61.5 | 71.5 | oui |  |  | 1.5 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | Lithostar | Lithotriteur | non | non | non | non |  | Vertical | 125 | 61.5 | 71.5 | oui |  |  | 1.5 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | MIYABI | Angio/TDM | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 63.5 | 63.5 | oui |  |  | 1.35 |  |  |  | non | thin wires | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 pour les dispositifs incluant un Artis zee ceiling de version allant jusqu'à VC14 et SIEMENS 1 pour les versions VC21 et supérieures | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 pour les dispositifs incluant un Artis zee ceiling de version allant jusqu'à VC14 et SIEMENS 1 pour les versions VC21 et supérieures | Le test doit être effectué suivant les instructions de la procédure SIEMENS 3 pour les dispositifs incluant un Artis zee ceiling de version allant jusqu'à VC14 et SIEMENS 1 pour les versions VC21 et supérieures
SIEMENS | Multistar | Table vasculaire | oui | oui | non | non |  | Vertical | 110 | 60 | 60 | oui |  |  | 1.6 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | SIREMOBIL | Arceau mobile | non | non | non | non |  | Vertical | 87.5 | 57.5 | 67.5 | non |  |  | 1.5 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | SIREMOBIL 2000 | Arceau mobile | non | non | non | non | non | Vertical | 87.5 | 57.5 | 67.5 | non | non | non | 1.5 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | SIREMOBIL Compact | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 100 | 70 | 80 | non | non | non | 1.5 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
SIEMENS | SIREMOBIL Compact L | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Vertical | 100 | 70 | 80 | non | non | non | 1.5 |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
TECHNIX | TCA 5S | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
TECHNIX | TCA 5U | Arceau mobile | non | non | non | non | non | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  | fixe | NA | NA | NA | NA | NA
TECHNIX | TCA 6 | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | NA | NA | NA | NA | NA | non | non | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
TOSHIBA | Infinix 4D-CT | Angio/TDM | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 2 | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 page 742
TOSHIBA | Infinix Bi Plan | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | Arceau face (table vasculaire Cfi) : vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 2 Arceau profil (bras Omega) : vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 3 | 100 | Arceau face (table vasculaire Cfi) : 55 Arceau profil (bras Omega) : 60 | Arceau face (table vasculaire Cfi) : 55 Arceau profil (bras Omega) : 60 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 page 742
TOSHIBA | Infinix CCi | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 2 | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 page 742
TOSHIBA | Infinix CFi | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 2 | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 page 742
TOSHIBA | Infinix Csi | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 2 | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 page 742
TOSHIBA | Infinix VFi | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 2 | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 page 742
TOSHIBA | InfinixVCi | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) voir doc TOSHIBA 1 voir doc TOSHIBA 2 | 100 | 55 | 55 | oui |  |  | 1.42 |  |  |  | non | -Fantôme "Quality test" - Fantôme "Helical ball" - Fantôme "GRID" | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 pages 740 à742 | voir doc TOSHIBA 3 page 742
TOSHIBA | Ultimax | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 70 | oui |  |  | 1.66 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
TOSHIBA | Ultimax i | Table vasculaire | non | non | non | oui |  | vertical (tube RX en bas et récepteur en haut) | 100 | 70 | 70 | oui |  |  | 1.66 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | 8000/Vista | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 95 | 65 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | non | non | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Solo | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 95 | 65 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Solo FD | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 109 | 79 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Vision | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 95 | 65 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Vision FD | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 109 | 79 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Vision FD Vario 3D | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 111 | 81 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Vision R | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 95 | 65 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Vision RFD | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 105 | 75 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Vision RFD HE | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 105 | 75 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | NA | NA | NA | NA | NA
ZIEHM | Vision RFD 3D | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 105 | 75 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant
ZIEHM | Vision Vario 3D | Arceau mobile | non | non | non | non | oui | Au choix du contrôleur | 95 | 65 | Au choix du contrôleur, mais, comme le retrodiffusé n'est pas pris en compte dans le modèle de calcul, la dose doit être mesurée dans l'air | non | oui (à partie de la version 7.06.2) | non | 1.7 | option | option | fixe/amovible (en option) | oui | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant | Information non transmise car test réalisé en mode service en présence du fabricant